附录B.1

计量标准考核(复查)申请书

[      ]  量标    证字第    号

(新建   □ 复查
计量标准名称：             电池工作基准装置               

计量标准代码：                XXXXXXXX                    
申请考核单位：             北京市XXXX研究院              
组织机构代码：          XXXXXXXX--X                  
单 位 地 址：          北京市朝阳区XXXXXXXX            
邮 政 编 码：              1000XX                      
联   系   人：              XXX   XXX                    
联系电话/传真：            XXXXXXXX/ XXXXXXXX            
XXXX年XX月XX日

说      明

1．根据《中华人民共和国计量法》的有关规定，凡建立社会公用计量标准或部门、企、事业单位最高计量标准，需经有关质量技术监督部门主持考核合格后方可使用。

2．《计量标准考核（复查）申请书》使用A4复印纸，采用计算机打印。

3．申请新建计量标准考核，申请考核单位应当准备以下资料：

1) 《计量标准考核（复查）申请书》原件2份和电子版1份；

2) 《计量标准技术报告》原件1份； 

3) 计量标准器及主要配套设备有效的检定或校准证书复印件1套；

4) 开展检定或校准项目的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件2套；

5) 检定或校准人员资格证明复印件1套；

6) 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料。

7) 如采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范，应当提供技术规范和相应的证明文件复印件1套。

4．申请计量标准复查考核，申请考核单位应当提供以下技术资料：

1)《计量标准考核（复查）申请书》原件2份和电子版1份；

2)《计量标准考核证书》原件1份；

3)《计量标准技术报告》原件1份；

4)《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书复印件1套； 

5) 随机抽取该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书复印件2套；

6)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准重复性试验记录》复印件1套；

7)《计量标准考核证书》有效期内连续的《计量标准稳定性考核记录》复印件1套；

8) 检定或校准人员资格证明复印件1套；

9) 计量标准更换申报表（如果适用）复印件1份；

10) 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用）复印件1份； 

11）可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料。
注：只有申请复查考核时才填写计量标准考核证书号和复查时间和方式。
	计量标准

名    称
	电池工作基准装置
	计量标准

考核证书号
	XXXXXXXX

	存放地点
	电学实验室206房间
	计量标准

总价值（万元）
	40

	计量标准

类    别
	  □   社会公用

  □   计量授权
	  □   部门最高

  □   计量授权
	  (   企事业最高

□   计量授权

	前两次复查

时间和方式
	年   月   日
	□   书面审查

□   现场考评
	年  月   日
	□书面审查

□现场考评

	测量范围
	（1.0186000～1.0186700）V

	不确定度或

准确度等级或

最大允许误差
	Urel=0.8×10-6 ( k=3)

	计

量标准器


	名   称
	型  号
	测量范围
	不确定度或

准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及

出厂编号
	检定周期或复校间隔
	末次检定或校准日期
	检定或校准机构及证书号

	
	饱和标准电池组
	BC17-6

BC31-6
	1.0186000V～1.0186700V
	工作基准

工作基准
	扬州师院

75001

106
	1年
	XXXX年XX月XX日
	中国计量院DLsc2008-7028、-7027

	主要配套

设备
	标准电池比较仪
	TJ1


	(1.0179～1.0201)V
	0.01级
	上海电工仪器厂020
	1年
	XXXX年XX月XX日
	中国计量院D209J-F0007

	
	数字多用表
	8508A
	DCV：

（1～10）V
	±2×10-6
	美国FLUKE公司906651649
	1年
	XXXX年XX月XX日
	中国计量院DLsc2008-0803

	
	精密恒温油槽
	NIM-9

	（5～35）℃


	±0.001℃


	中国计量院0005
	2年
	XXXX年XX月XX日
	中国计量院B408Z-A2000

	
	精密数显温度计
	JW-Ⅰ


	（15～35）℃


	±0.001℃
	河北89042


	1年
	XXXX年XX月XX日
	中国计量院B109Z-F0172

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环境条件

及设施
	序  号
	项   目
	要    求
	实际情况
	结    论

	
	1
	温   度
	（20±1）℃
	（20±1）℃
	合格

	
	2
	湿   度
	＜75%RH
	＜60%RH
	合格

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	检定或校准人员
	姓   名
	性别
	年龄
	从事本

项目年限
	文化程度
	核准的检定或校准项目
	资格证书名称及注册编号
	发证机关

	
	王XX
	女
	44
	23
	大专
	标准电池
	0119
	北京市质量技术监督局

	
	李XX
	男
	29
	8
	本科
	标准电池
	0126
	北京市质量技术监督局

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	文 件 集 登 记
	序  号
	名            称
	是否具备
	备    注

	
	1
	计量标准考核证书（如果适用）
	具备
	

	
	2
	社会公用计量标准证书（如果适用）
	具备
	

	
	3
	计量标准考核（复查）申请书
	具备
	

	
	4
	计量标准技术报告
	具备
	

	
	5
	计量标准的重复性试验记录
	具备
	

	
	6
	计量标准的稳定性考核记录
	具备
	

	
	7
	计量标准更换申报表（如果适用）
	具备
	

	
	8
	计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用）
	/
	

	
	9
	计量标准履历书
	具备
	

	
	10
	国家计量检定系统表（如果有）
	具备
	

	
	11
	计量检定规程或技术规范
	具备
	

	
	12
	计量标准操作程序
	具备
	

	
	13
	计量标准器及主要配套设备使用说明书（如果适用）
	具备
	

	
	14
	计量标准器及主要配套设备的检定证书或校准证书
	具备
	

	
	15
	检定或校准人员的资格证明
	具备
	

	
	16
	实验室的相关管理制度
	具备
	

	
	16.1
	实验室岗位管理制度
	具备
	

	
	16.2
	计量标准使用维护管理制度
	具备
	

	
	16.3
	量值溯源管理制度
	具备
	

	
	16.4
	环境条件及设施管理制度
	具备
	

	
	16.5
	计量检定规程或技术规范管理制度
	具备
	

	
	16.6
	原始记录及证书管理制度
	具备
	

	
	16.7
	事故报告管理制度
	具备
	

	
	16.8
	计量标准文件集管理制度
	具备
	

	
	17
	开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书证书副本
	具备
	

	
	18
	可以证明计量标准处于正常工作状态的其他技术资料
	/
	


	拟开展的检定或校准项目

	名     称
	测量范围
	不确定度或准确度

等级或最大允许误差
	所依据的计量检定

规程或技术规范的代号及名称

	
	标准电池
	（1.0186000～1.0186700)V
	一等及以下
	JJG 153-1996  《标准电池》

	申请考核单位

意    见
	    负责人签字： XXX       （公章）                                   

                                                 XX 年XX月XX 日

	申请考核

单位主管

部门意见
	                                                       （公章）

                                                  年    月    日

	主持考核

（复 查）

质量技术

监督意见
	                                                      （公章）

                                                  年    月    日

	组织考核

（复 查）

质量技术

监督意见
	                                                       （公章）

                                                  年    月    日


